## 評価シート_全項目一覧
＜安全検証項目一覧＞
番号 | 必須 | 安全検証項目 （利用者に起こりえる危険） |  | 番号 | リスクに対するチェック項目 |  | 判定の目安 |  | 点数 | 備考 | 対象分野
1 | 必須 | 機器の使用者や対象者等が機器に適合しないことによる被害 | ➟ | 1-① | 機器に適合しない使用者・対象者を明示しているか。 |  | A | 機器に適合しない使用者・対象者を明示している | 必須 | 機器の使用者・対象者や、機器が使用される環境が機器に適合しない場合、事故に繋がる恐れがあります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 機器に適合しない使用者・対象者を明示していない | ×
|  |  | ➟ | 1-② | 使用に適していない場所・状況を明示しているか。 |  | A | 使用に適していない場所・状況を明示している | 必須 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 使用に適していない場所・状況を明示していない | ×
|  |  | ➟ | 1-② | 入浴支援機器の使用に適していない使用環境（浴槽・入浴方法など）を明示しているか。 （例）適さない使用環境として「湯温」や「浴槽の大きさ」、「浴槽の形状」を表示している |  | A | 使用に適していない使用環境を明示している （Aに該当する場合は1-②-1)へ） | 必須 |  | 入浴支援
[7 empty] | B | 使用に適していない使用環境を明示していない | ×
|  |  |  | 1-②-1) |  | （加点項目） 使用に適していない使用環境の表示だけでなく、入浴時には介護者がチェックすることを推奨しているか。 | A | 推奨している | 加点 |  | 入浴支援
[7 empty] | B | 推奨していない | 加点 なし
2 | 必須 | 誤操作による被害 | ➟ | 2-① | スイッチ等の操作方向から、操作によって起こる動作・変化を、使用者が容易に理解できるような配慮がなされているか。 |  | A | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致するようになっている | 必須 | 誤操作を招きやすい機器を使用することは、誤動作による事故や作業効率の低下に繋がります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致していない | ×
|  |  | ➟ | 2-② | 使用者にとって操作に必要なスイッチが他と識別しやすいか。 |  | A | 操作するスイッチが、他と識別しやすい | 必須 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 操作するスイッチが、他と識別しにくい | ×
|  |  | ➟ | 2-③ | 不用意に操作することがない位置にスイッチ類が設置されているか。 |  | A | 不用意に操作することがない位置に設置されている （Aに該当する場合は2-③-1)へ） | 必須 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 不用意に操作してしまう可能性がある位置に設置されている | ×
|  |  |  | 2-③-1） |  | （加点項目） 使用者にとって実際の日常動作・介護動作に適した位置に、操作装置があるか。 | A | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がある | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がない | 加点 なし
|  |  | ➟ | 2-④ | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | A | 誤操作を知らせる仕組みがある | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 誤操作を知らせる仕組みが無い | 加点 なし
3 | 必須 | 電源トラブル、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作などによる転倒・転落や、身体損傷・障害 | ➟ | 3-① | 目的とする動作中に突発的な事象が発生した場合に、安定したポジションで機器をロックできるか。 （突発的な事象の例）電源トラブル、機器の動作停止、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作 |  | A | 安定したポジションでロックできる （Aに該当する場合は3-①-1)へ） | 必須 | 電源トラブル、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作などが起こった際に安定したポジション・姿勢で固定されない場合、転倒、転落やケガに繋がる恐れがあります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ロックできない | ×
|  |  |  | 3-①-1) |  | （加点項目） ロックされた際に第３者が機器を取り外すことができるか。 | A | できる | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | できない | 加点 なし
4 | 必須 | 動作補助機能の異常による被介護者の身体の損傷・障害 | ➟ | 4-① | 動作補助機能を調整できるか。 |  | A | 動作補助機能の調整が可能 （コメント記入欄に、補助する力・速度がどれくらいの範囲で調整できるのか、どのようにして調整を行うのかを記入してください。） | 必須 | 人力の補助として過剰な力を加えてしまうと、被介護者にケガを負わせる恐れがなります。 また、使用者が被介護者の場合、被介護者自らで調整を行えなければ、ケガの原因となります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | 動作補助機能の調整が不可 | ×
5 | 必須 | 構造・形状・表面素材による損傷 | ➟ | 5-① | 人体に損傷を与える構造、形状、表面素材があるか。 |  | A | ない | 必須 | 機器の構造や形状、表面素材が不適切な物であった場合、事故に繋がる恐れがあります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ある | ×
6 | 必須 | 発熱、振動、感電、ショート、摩擦 | ➟ | 6-① | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分がないか。 |  | A | ない | 必須 | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分があると、ケガに繋がります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ある （Bに該当する場合は、発熱、振動、感電、ショート、摩擦のうち、どれに該当するのかコメント記入欄に記入してください。） | ×
7 | 必須 | 機器が正常でない状態のまま使用してしまう危険 | ➟ | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)へ） | 必須 | 使用中の機器が、正常な状態か、異常な状態かを判別できない場合、不具合のある状態の機器を使用してしまい事故に繋がる恐れがあります。 | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)へ） | 必須
[7 empty] | C | 仕組みがない | ×
|  |  | ➟ | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)、-4)へ） | 必須 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)、-4)へ） | 必須
[7 empty] | C | 仕組みがない | ×
|  |  |  | 7-①-1) |  | （加点項目） 異常を知らせる装置に代替となる手段・装置があるか。（異常を知らせる手段が2つ以上あるか） | A | ある | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 加点 なし
|  |  |  | 7-①-2) |  | （加点項目） 異常状態の場合、第３者に知らせる仕組みがあるか。 | A | ある | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 加点 なし
|  |  |  | 7-①-3) |  | （加点項目） 機器の状態についての表示は、使用者が視覚と聴覚の両方で感知できる方法となっているか。 | A | なっている | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | なっていない | 加点 なし
|  |  |  | 7-①-4) |  | （加点項目） 動作補助機能の力の大きさや速度が可視化されているか。 | A | 可視化されている | 加点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 可視化されていない | 加点 なし
8 | 必須 | 機器の保清、清拭が困難であることによるリスク | ➟ | 8-① | 使用者や介護者が容易に除菌することができるか、また、汚れを容易に取り除くことができるか。 |  | A | 容易に除菌でき、汚れも容易に取り除くことができる | 必須 | 機器を使用するにあたり、日常の清拭や掃除が難しい構造の場合、臭いが発生したり、病気の感染に繋がる恐れがあります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | 除菌や汚れを取り除くことが難しい | ×
9 |  | 目的場所移乗時の不自然な脚のひねりによる被介護者の骨折、捻挫など | ➟ | 9-① | 介護者の動きを拘束しないか。（介護者の意図する行動が自由にできるか） |  | A | 介護者の意図する行動が自由にできる | 1点 | 移乗の際に動作補助機能の力や速度が適切でなかった場合、介護者の意図する動作の妨げとなり、移乗する被介護者の脚を無理にひねってしまう恐れがあります。 | 移乗介助(装着型)
[7 empty] | B | 介護者の動きを拘束してしまう （Bに該当する場合は9-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 9-①-1) |  | 対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
10 |  | 電磁波による影響 | ➟ | 10-① | ペースメーカー等に悪影響を及ぼすような電磁波が発生していないか、または、他からの電磁波により誤作動を起こさないか。 |  | A | 悪影響を及ぼす電磁波の発生、または電磁波による誤作動が容易に起きない | 1点 | ペースメーカー等、他の機器を誤作動させる恐れがあります。また、他の機器からの電磁波により誤作動が生じるおそれがあります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 電磁波の発生、または電磁波による誤作動が起きる恐れがある （Bに該当する場合は10-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 10-①-1) |  | 電磁波の発生、電磁波による誤作動の恐れに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
11 |  | 準備に時間がかかる | ➟ | 11-① | 準備にかかる時間はどのくらいか。 |  | A | 10分未満 （準備にかかる手順のステップ数が分かる場合はコメント記入欄に記入してください。） | 1点 | 機器を使用するにあたり、長時間の準備作業が必要となってしまう場合、他の活動に使う時間が減少してしまいます。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 10分以上 | 0点
|  |  | ➟ | 11-① | 準備にかかる時間はどのくらいか。 |  | A | 10分未満 （準備にかかる手順のステップ数が分かる場合はコメント記入欄に記入してください。Aに該当する場合は11-①-1)へ） | 1点 |  | 見守り(施設型)
[7 empty] | B | 10分以上 | 0点
|  |  |  | 11-①-1) |  | （加点項目） ナースコールなどの既存機器との連動・統合が容易に行えるか。 | A | 可能 | 加点 |  | 見守り(施設型)
[7 empty] | B | 不可 | 加点 なし
12 |  | 動作中に装着型の機器が外れて、転倒あるいは介護者に危害を与える | ➟ | 12-① | 装着型の機器が外れないように工夫されているか。 |  | A | 動作中でも外れない仕組みがある | 1点 | 装着型の機器が外れてしまった場合には、転倒や転落などの原因となります。 | 移乗介助(装着型)
[7 empty] | B | 動作中に容易に外れないための仕組みがない （Bに該当する場合は12-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 12-①-1) |  | 使用中に装着型の機器が外れることに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
13 |  | 介護者の身体的負担（不自然な姿勢による腰痛、関節の負担） | ➟ | 13-① | 介助の際に介護者が不自然（特異）な姿勢（負担のかかる姿勢）を取らないで済むように、操作用装置の高さや角度などを適切に設定できるか。 |  | A | 適切な設定が可能 | 1点 | 操作用装置の高さや角度等を介護者や作業内容に合わせて調整することができない場合、介護者に不自然な姿勢を強いることになり、腰痛等の原因となります。 | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 適切な設定が不可 （Bに該当する場合は13-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 13-①-1) |  | 移乗介助時に、介護者が不自然な姿勢になることに対して、何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(装着型)、移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
14 |  | 介護者の身体寸法に合わないことによる身体障害（高さや幅など） | ➟ | 14-① | 介護者の身体寸法に合わせて調整可能か。 |  | A | 調整可能 | 1点 | 介護者の身体寸法に合わない機器を使用した場合、無理な姿勢や関節への負担等の原因となります。 | 移乗介助(装着型)
[7 empty] | B | 調整や変更ができない | 0点
15 |  | ロボット技術を使った移乗（座位で抱える、仰臥位で抱える）において、移乗を始める前の動作で被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わることによる、不良姿勢や苦痛 | ➟ | 15-① | 被介護者の身体状況や、仰臥位から長座位、長座位から端座位、端座位から立位、立位から移動（体位転換）などの一連の動作に応じて、介護者が動作補助機能を調整することが可能か。 |  | A | 調整可能 | 1点 | ロボット技術を使った移乗において、移乗を始める前の体位転換において、被介護者の身体に大きな力が加えてしまうと、痛みを与えてしまったり不良姿勢を誘発する恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 調整不可 （Bに該当する場合は15-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 15-①-1) |  | 動作補助機能を介護者が調整できないことに対して、対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
16 |  | ロボット技術を使った移乗（座位で抱える、仰臥位で抱える）において、移乗動作中に被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わることによる、不良姿勢や苦痛 | ➟ | 16-① | 移乗動作中に、被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わらないか。 |  | A | 移乗動作中でも大きな力が加わらず、不良姿勢にならない | 1点 | ロボット技術を使った移乗において、移乗動作中に被介護者の身体に大きな力が加えてしまうと、痛みを与えてしまったり不良姿勢を誘発する恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 移乗動作中に苦痛を与えるような大きな力が加わり不良姿勢になる場合がある （Bに該当する場合は16-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 16-①-1) |  | 移乗中に大きな力が加わったり、不良姿勢となることに対して、何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
|  |  | ➟ | 16-② | 移乗中に大きな力が加わったり不良姿勢になることが無いように、適切に体を支えるための位置・向き・サイズの目安を表示しているか。 |  | A | 表示している | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 表示していない | 0点
17 |  | 機器に被介護者の身体を安定させることができないことによる転倒・転落 | ➟ | 17-① | 被介護者が転落や落下しないように、身体を安定させる仕組みはあるか。 |  | A | 仕組みがある | 1点 | 機器が被介護者の身体を支える場合、被介護者の身体を安定させることができないと、転倒・転落に繋がります。 | 移乗介助(非装着型)、入浴支援
[7 empty] | B | 仕組みがない （Bに該当する場合は17-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 17-①-1) |  | 身体を安定させる仕組みが無いことに対して、何らかの転落・落下防止策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
18 |  | 被介護者への機器の装着や、移乗動作の際の接触による皮膚障害 | ➟ | 18-① | 機器を被介護者の身体下に滑り込ませる際に、身体の一部を巻き込まないか。 |  | A | 身体を巻き込まない | 1点 | 被介護者への機器の装着や、移乗動作中の機器との接触によって、摩擦や皮膚を巻き込むことによる皮膚障害を起こす恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 身体または身体の一部を巻き込む恐れがある （Bに該当する場合は18-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 18-①-1) |  | 被介護者の身体の巻き込みに対して何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | ない | 0点
|  |  | ➟ | 18-② | 使用環境の違いによる摩擦等の変化について、取扱説明書等で注意点の表示を行っているか。 （例） 浴室内で使用すると、スリングシート部分が濡れて摩擦が大きくなり、皮膚が擦れやすい |  | A | 表示されている、または、使用環境による変化がない | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 表示されていない | 0点
19 |  | 移乗動作中に、被介護者へ手が届かない位置まで介護者が離れることによる弊害 | ➟ | 19-① | 機器を操作している介護者が、被介護者に手が届かない位置まで離れることがないか。 |  | A | 機器操作中も、介護者は被介護者に手が届く位置にいる | 1点 | 機器操作中に介護者が被介護者に手を添えたり体を支えたりすることができない場合、事故を防ぐための介護者の動作が阻害される恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 機器操作中、介護者は被介護者に手が届かない位置まで離れることがある | 0点
20 |  | 機器の設置不安定による機器の破損や脱落による被害 | ➟ | 20-① | 機器が、ベッドや床面、浴槽などの対象物に対して安定して固定・設置されているか。 |  | A | 機器を安定して固定・設置ができる | 1点 | 床面や浴槽に設置する機器の場合、固定が不十分であれば、荷重をかけた際に転倒・転落などに繋がる恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | 機器を安定して固定・設置させることが困難 | 0点
21 |  | 機器の静止時における安定性不足による機器の転倒 | ➟ | 21-① | 機器の持ち手は使用者にとって握りやすい形状か。（握力の小さい老人、リウマチの方にも適しているか） |  | A | 想定上の使用者にとって、握りやすい形状である | 1点 | 移動可能な機器に関して、静止時における安定性が不足していると、転倒の恐れがあります。 | 移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 想定上の使用者にとって、握るために大きな握力が必要となったり、体を支えにくい形状である （Bに該当する場合は21-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 21-①-1) |  | 持ち手（グリップ・ハンドル）部分の交換で対応可能か。 | A | 対応できる （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 対応できない | 0点
|  |  | ➟ | 21-② | 停止時の機器が安定して静止しているか。（安定した静止、重心バランス） |  | A | 安定しており、静止することができる | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 安定せず、ぐらつきがある | 0点
|  |  | ➟ | 21-③ | 静止時に、使用者等の荷重を考慮して、機器が安全に体幹を保持できているか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移乗介助(非装着型)、移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
22 |  | 機器を使った移動の際の不安定性による被介護者の転倒 | ➟ | 22-① | 被介護者が下方に向かって不意に力を加えても安定して支持できるか。 |  | A | 安定して支持できる | 1点 | 歩行中に転倒しそうになった際に、被介護者が不意に力を加えても安定して支持することができなければ、転倒等の恐れがあります。 | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 安定して支持することが困難 | 0点
|  |  | ➟ | 22-② | 被介護者が前方に向かって不意に力を加えても安定して支持できるか。 |  | A | 安定して支持できる | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 安定して支持することが困難 | 0点
|  |  | ➟ | 22-③ | 被介護者が後方に向かって不意に力を加えても安定して支持できるか。 |  | A | 安定して支持できる | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 安定して支持することが困難 | 0点
|  |  | ➟ | 22-④ | 被介護者が横方向に向かって不意に力を加えても安定して支持できるか。 |  | A | 安定して支持できる | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 安定して支持することが困難 | 0点
23 |  | 段差、坂道、左右傾斜、点字ブロックや石畳などの路面・床面形状による被介護者の転倒 | ➟ | 23-① | 段差がある路面・床面でも転倒せずに走行できるか。 （段差：5センチメートル、段差に対して直交して走行） |  | A | 可能 | 1点 | 段差、坂道、左右傾斜、点字ブロック、石畳といった路面でも安定して走行できない場合、転倒や転落の恐れがあります。 | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 23-① | 段差がある路面・床面でも転倒せずに走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 23-② | 坂道や屋内のスロープで安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 23-③ | 左右傾斜がある路面・床面でも安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 23-④ | 点字ブロックがある路面を安定して走行できるか。 |  | A | 点字ブロックの横断程度であれば可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  |  | 23-④-1) |  | （加点項目） 石畳でも安定して走行できるか。 | A | 石畳の道でも安定して走行可能 | 加点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 石畳の道では安定走行ができない | 加点 なし
24 |  | 路面・床面状況の影響による被介護者の転倒 | ➟ | 24-① | 砂利道で安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 | 砂利道や雪道、濡れた路面でも安定して走行できない場合、転倒や転落の恐れがあります。 | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 24-② | 土（非舗装路）で安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 24-③ | 雪道で安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 24-④ | 濡れた路面・床面や大理石で安定して走行できるか。 |  | A | 可能 | 1点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
25 |  | 積んでいる荷物の落下、および落下による被介護者のケガ | ➟ | 25-① | 積載物を安定して収納するための仕組み・工夫があるか。 （取扱説明書への積載可能重量の記載を含む） |  | A | 仕組みがある | 1点 | 歩行中に積んでいた鞄などの荷物が落下すると、荷物を巻き込んでしまって転倒したり、荷物が破損する恐れがあります。 | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 仕組みがない | 0点
26 |  | 障害物や歩行者との接触による、被介護者の転倒 | ➟ | 26-① | 人や物を回避できる程度に操作しやすいか。 |  | A | 人や物の回避が容易である （Aに該当する場合は26-①-1)へ） | 1点 | 被介護者の意図する移動・操作ができない場合、障害物等を回避できずに衝突する恐れがあります。 | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 人や物の回避に困難をともなう | 0点
|  |  |  | 26-①-1) |  | （加点項目） 未然に衝突を防ぐ機能があるか。 | A | ある | 加点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | ない | 加点 なし
27 |  | 上り坂において物を積載した状態で減速することによる被介護者の転倒、下り坂において物を積載した状態で加速することによる被介護者の転倒 | ➟ | 27-① | 上り坂、下り坂で適切なスピードを維持できるか。 |  | A | 可能 | 1点 | 坂道でも適切な範囲のスピードを維持できない場合、被介護者の転倒や衝突の原因となります。 | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | 不可 （Bに該当する場合は27-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 27-①-1) |  | 上り坂、下り坂で適切なスピードを維持できない場合、それに対して何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移動支援(屋外型)
[7 empty] | B | ない | 0点
28 |  | 車輪・キャスターによる、被介護者の歩行への干渉 | ➟ | 28-① | 車輪・キャスターが被介護者の歩行を妨げる形状になっていないか。 |  | A | なっていない | 1点 | 歩行する際に、直進や右左折しようとする被介護者の足に車輪等が接触すると、転倒やケガの原因となります。 | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | なっている （Bに該当する場合は28-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 28-①-1) |  | 歩行の妨げになる場合、それに対して何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | ない | 0点
29 |  | 座位不安定による被介護者の転落 | ➟ | 29-① | 座位安定を確保する為の座面の工夫や手すりなどの仕組みがあるか。 |  | A | 仕組みがある | 1点 | 被介護者の身体をしっかりと支えて座位を保持することができないと座面からの転落に繋がります。 | 排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | 仕組みがない （Bに該当する場合は29-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 29-①-1) |  | 座面の工夫や手すり等の仕組みがないことに対して対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
30 |  | 排泄物処理機構への身体や衣服などの巻き込み | ➟ | 30-① | 排泄物を処理する機構部分は、身体や衣服の巻き込みによる事故を防ぐ仕組みを持っているか。 |  | A | 身体や衣服が巻き込まれにくい機構、構造を有している | 1点 | 被介護者の身体をしっかりと支えて座位を保持することができないと座面からの転落に繋がります。 | 排泄支援
[7 empty] | B | 身体や衣服が巻き込まれやすい機構・構造になっている （Bに該当する場合は30-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 30-①-1) |  | 身体や衣服の巻き込みに対して対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援
[7 empty] | B | ない | 0点
31 |  | 衛生上の問題 | ➟ | 31-① | ホースが外れたり、詰まってしまうこと等により、排泄物が漏洩しないか。 |  | A | 排泄物の漏洩を防ぐ装置・仕組みがある | 1点 | 排泄物を適切に下水に流したり、格納しておくことができなければ、排泄物が漏れ出てくる恐れがあります。 | 排泄支援
[7 empty] | B | 排泄物の漏洩を防ぐ特別な装置・仕組みがない （Bに該当する場合は31-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 31-①-1) |  | 排泄物の漏洩した場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援
[7 empty] | B | ない | 0点
32 |  | 機器自体が被介護者・介護者の動線を妨げることによる転倒 | ➟ | 32-① | 機器使用時に、設置された機器が、被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-①-1)へ） | 1点 | 機器が被介護者・介護者の動線上に置かれている場合、つまづいて転倒したり、介護動作の妨げとなります。 | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-①-2)へ） | 0点
|  |  |  | 32-①-1) |  | （加点項目） 移乗しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある | 加点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 加点 なし
|  |  |  | 32-①-2) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
|  |  | ➟ | 32-② | 機器を使用していない時に、機器が被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-②-1)、-2)へ） | 1点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-②-3)へ） | 0点
|  |  |  | 32-②-1) |  | （加点項目） 被介護者・介護者にとっての収納しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある | 加点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 加点 なし
|  |  |  | 32-②-2) |  | （加点項目） 被介護者・介護者が機器を容易に移動できるか。 | A | できる | 加点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | できない | 加点 なし
|  |  |  | 32-②-3) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援、見守り(施設型)、見守り(在宅型)、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
33 |  | 移乗時の被介護者の転落リスク | ➟ | 33-① | 被介護者の移乗のために必要な位置に手すりがあるか。 |  | A | ある | 1点 | 使用前後に移乗が必要となる機器については、被介護者の移乗が容易にできなければ、転落等の原因となります。 | 移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ない （Bに該当する場合は33-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 33-①-1) |  | 移乗時の転落リスクに対して、手すりの設置の代わりとなる対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 移動支援(屋内型)、排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
34 |  | 機器の仕様（重量）に起因した介護者の筋骨格系障害（腰痛等）の発生 | ➟ | 34-① | 機器が重すぎて介護者が容易に移動させることができないことにより、筋骨格系障害（腰痛等）が発生しないか。 |  | A | ない | 1点 | 機器が重すぎる場合、介護者の腰痛等の原因となります。 | 排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ある （Bに該当する場合は34-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 34-①-1) |  | 筋骨格系障害（腰痛等）の発生に対する対応策があるか。 （例） 重量があったとしても移動させやすい仕組み | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 排泄支援、入浴支援
[7 empty] | B | ない | 0点
35 |  | 被介護者によるセンサー等の誤飲 | ➟ | 35-① | 被介護者の誤飲に対する構造上の対策があるか。 |  | A | 誤飲を防ぐ構造もしくは誤飲しにくい構造である | 1点 | 取外しの出来る部品が飲み込みやすい大きさや構造である場合、認知症のある被介護者が誤飲する可能性があります。 | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 容易に分解・取り外しができる等、誤飲しやすい構造である （Bに該当する場合は35-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 35-①-1) |  | 誤飲に関して、構造以外で何らかの対策が用意されているか。 （例） 被介護者の手の届かない位置へ設置する | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | ない | 0点
36 |  | コード類が体に巻きつくことによるケガや窒息 | ➟ | 36-① | 被介護者への巻き付きや窒息の原因となる機器の構造はないか。 |  | A | コードなど、巻き付きや窒息の原因となる構造がない | 1点 | 電源コード等が身体に絡まると、窒息や転倒の原因になります。 | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | コードなど、巻き付きや窒息の原因となる構造がある （Bに該当する場合は36-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 36-①-1) |  | 巻き付きや窒息の原因となる構造に関して、何らかの対策が用意されているか。 （例） 設置時にコード類を壁面に固定する | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | ない | 0点
37 |  | 危険度に関する情報不足による、通報への対応遅延とそれによる被介護者の危険状態 | ➟ | 37-① | 機器からの警告に、危険度に応じたレベルが設定されているか。 （例） 浴槽内で溺れている状態など |  | A | 設定されている （Aに該当する場合は37-①-1)へ） | 1点 | 機器から発せられる通報の危険度が介護者の認識と異なる場合、介護者の対処の遅れなどに繋がります。 | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 設定されていない | 0点
|  |  |  | 37-①-1) |  | （加点項目） 介護者が警告レベルを設定することが可能であり、必要に応じて設定を変更・選択できるか。 | A | 可能 | 加点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 不可 | 加点 なし
|  |  | ➟ | 37-② | 各警告レベルが意味する被介護者の状態・危険度について、介護者が理解できるように表示されているか。 |  | A | 表示している | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 表示していない | 0点
38 |  | 見守り支援機器から介護者への連絡機能が無いことによる通報の遅延と、それによる被介護者の危険状態 | ➟ | 38-① | 見守り支援機器とスマホ・タブレットへの接続が可能で、それらの機器へ通報することができるか。 |  | A | 可能 （Aに該当する場合は38-①-1)へ） | 1点 | 見守り機器から介護者への連絡手段が無かった場合、機器が異常を感知したとしても対処ができない場合があります。 | 見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  |  | 38-①-1) |  | （加点項目） 被介護者が危険状態に陥った時に、自ら通報することができるか。 | A | 可能 | 加点 |  | 見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 不可 | 加点 なし
39 |  | 機器を適切な位置・向きにセッティングできないことによる、無理な移乗とそれによる転倒・転落など | ➟ | 39-① | 機器を使用するにあたり、被介護者が自ら適切な位置・向きに機器をセッティングすることができるか。 |  | A | 可能 | 1点 | 機器を使用するにあたり、収納場所からベッドや椅子まで容易に引き寄せることができない場合、無理な移乗に繋がる可能性があります。 | 移動支援(屋外型)、移動支援(屋内型)
[7 empty] | B | 不可 | 0点
|  |  | ➟ | 39-① | 機器に被介護者を載せた状態で、介護者が容易に移乗等に適した位置・向きへ機器をセッティングすることができるか。 |  | A | 容易にできる | 1点 | 移乗する際に、ベッドなどに対して適切な向き・位置へセッティングすることが難しい場合、無理な移乗に繋がる可能性があります。 | 移乗介助(非装着型)
[7 empty] | B | 容易ではない | 0点
40 |  | プライバシー情報の漏えい（機器で取得した被介護者の情報の漏えい） | ➟ | 40-① | 介護者には個人を特定できる情報等の取得について被介護者へ説明する必要があることを、取扱説明書等に記載しているか。 |  | A | 記載している | 1点 | カメラ等の機器により見守りを行う場合には、事前に説明を行った上で、取得する情報が漏洩しないような対策が必要です。 | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 記載していない | 0点
|  |  | ➟ | 40-② | 暗号化や、個人情報を含まない情報への変換等、個人情報に対する配慮がされているか。 |  | A | 配慮がなされている | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 配慮がされていない （Bに該当する場合は40-②-1)へ） | 0点
|  |  |  | 40-②-1) |  | 個人情報の漏えいに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | ない | 0点
41 |  | カメラ監視による被介護者のプライバシーの侵害（精神的不快感） | ➟ | 41-① | 映像・音声など、見守りの中で情報を取得することにより、被介護者のプライバシーの侵害を引き起こさないか。 |  | A | 侵害のおそれがない | 1点 | カメラ等の機器により見守りを行う場合、監視されているという圧迫感を与えたり、不必要な情報まで収集していると、被介護者に不快感を与えてしまいます。 | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | 侵害のおそれがある （Bに該当する場合は41-①-1)へ） | 0点
|  |  |  | 41-①-1) |  | 対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | ない | 0点
|  |  | ➟ | 41-② | カメラで見られていることによる圧迫感を、被介護者に与えないような仕組みがあるか。 |  | A | ある | 1点 |  | 見守り(施設型)、見守り(在宅型)
[7 empty] | B | ない | 0点