## 【製造者用】チェックシート表紙(排泄支援)
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表
チェックシート
「排泄支援」機器 チェック項目
※機械的安全に関しては、製造者が対象規格の第三者試験データを提示できる事が前提です。
＜ 「ロボット技術の介護利用における重点分野」の定義 （排泄支援） ＞
（定義）
| ➢ | 使用者が、居室で便座に腰掛けて用いる便器。
| ➢ | 排泄物のにおいが室内に広がらないよう、排泄物を室外へ流す、又は、容器や袋に密閉して隔離する。
| ➢ | 室内での設置位置を調整可能であること。
＜評価シートの記入手順＞
① チェックシート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。「想定される使用環境」欄には、機器の使用環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。また、使用者に対してどのような講習などを実施するのか想定しているものを選択してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、＜評価表＞を使用して機器を評価します。
③ ＜評価表＞には「安全検証項目」、「リスクに対するチェック項目」（チェック項目）が記載されています。安全検証項目に記載されているリスクに関して、チェック項目に記載されている事項を満たしているかどうか、機器を確認してください。
※ 安全検証項目には番号が付いています。全体で４１項目ある安全検証項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「安全検証項目の番号－チェック項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加のチェック項目ですので、直前のチェック項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 安全検証項目・チェック項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、安全検証項目欄の左側に「必須」と表示され、チェック項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各チェック項目には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ チェック項目が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。
⑤ 全てのチェック項目の評価が終わりましたら、「判定」欄にある選択肢のチェック（✔）をもとに、評価を満足（○または◎）した項目数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「必須項目以外で評価を満足した項目数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
※ この評価シートは、実際の介護動作や生活状況の中で安全性を評価するものです。機器としては可能であっても実介護動作の中では困難なことについては、達成できていないと評価してください。 ※ 評価シートに記載されていない事項であっても、機器使用者や高齢者へのリスクとして検証が必要と思われる点が評価作業中に出てきましたら、評価事項変更のための御意見を頂戴しますので、担当者にお伝えください。
ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器をチェックするために
機器を開発するにあたって、明確なチェック項目による評価を行わなければ、導入後の問題点や、ニーズと機器との相違によって、機器が有効利用されないままになってしまう可能性や、ヒューマンエラーなのかマシンエラーなのかを判断する事が難しい可能性があります。
チェックシートを機器の開発時の検討項目にすることのメリット
「ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器」導入側観点からの評価ができることによるメリット
  ●「求められる機器となる」
    ・少数派ではなく、多数派のニーズに対応する項目の検討ができる。
    ・新規開発時・次機種開発時に、使用者（導入側）が求める観点での検討ができる。

## 【製造者用】チェックシート_排泄支援
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表 チェックシート（「排泄支援」機器）
＜評価に関する情報記入欄＞に、評価実施日、評価する機器の種類や名称、評価者の氏名や職種、機器を使用する環境等について記入してください。 その後、＜評価表＞にある「評価項目」について判定の目安に基づき評価を行ない、判定欄に✔を記入してください。 ※該当しない項目のチェック欄は記入不要です。
＜評価に関する情報記入欄＞
チェック実施日（または期間）
| チェック対象の機器 |  |  | 種類 |  | 排泄支援 |  |  | 機器名・型番
| チェック実施者 |  |  | 氏名
職種
実務経験
| 想定される使用環境 |  |  | 誰に |  | （身体状況など分かるように記入してください。 例：介助があれば立位可能、端座位からの移乗することができる）
|  |  |  | どこで |  | （使用される場所、時間などを記入してください。）
|  |  |  | 使用者に行う 訓練や講習 |  | （該当するものに ○を付けてください）
[6 empty] | ・定期的に使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に直接、使用方法についての講習等を実施
[6 empty] | ・納品時に小売業者などを通じて使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に小売業者などを通じて使用上の注意点を説明
・使用者が取扱説明書で使用方法を確認
＜評価表＞
✔
番号 | 必須 | 安全検証項目 （利用者等に起こりえる危険） |  |  |  | 番号 | リスクに対するチェック項目 |  | 判定の目安 |  |  | 点数 | 判定 （✔を記入してください） | コメント記入欄
1 | 必須 | 機器の使用者や対象者等が機器に適合しないことによる被害 |  |  | ➟ | 1-① | 機器に適合しない使用者・対象者を明示しているか。 |  | A | 機器に適合しない使用者・対象者を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 機器に適合しない使用者・対象者を明示していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 1-② | 使用に適していない場所・状況を明示しているか。 |  | A | 使用に適していない場所・状況を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 使用に適していない場所・状況を明示していない |  | ×
2 | 必須 | 誤操作による被害 |  |  | ➟ | 2-① | スイッチ等の操作方向から、操作によって起こる動作・変化を、使用者が容易に理解できるような配慮がなされているか。 |  | A | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致するようになっている |  | ○
[9 empty] | B | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 使用者にとって操作に必要なスイッチが他と識別しやすいか。 |  | A | 操作するスイッチが、他と識別しやすい |  | ○
[9 empty] | B | 操作するスイッチが、他と識別しにくい |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 不用意に操作することがない位置にスイッチ類が設置されているか。 |  | A | 不用意に操作することがない位置に設置されている （Aに該当する場合は2-③-1)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 不用意に操作してしまう可能性がある位置に設置されている |  | ×
[6 empty] | 2-③-1） |  | （加点項目） 使用者にとって実際の日常動作・介護動作に適した位置に、操作装置があるか。 | A | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がある |  | ◎
[9 empty] | B | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がない |  | △
[5 empty] | ➟ | 2-④ | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | A | 誤操作を知らせる仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 誤操作を知らせる仕組みが無い |  | △
3 | 必須 | 電源トラブル、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作などによる転倒・転落や、身体損傷・障害 |  |  | ➟ | 3-① | 目的とする動作中に突発的な事象が発生した場合に、安定したポジションで機器をロックできるか。 （突発的な事象の例）電源トラブル、機器の動作停止、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作 |  | A | 安定したポジションでロックできる （Aに該当する場合は3-①-1)へ） |  | ○
[9 empty] | B | ロックできない |  | ×
[6 empty] | 3-①-1) |  | （加点項目） ロックされた際に第３者が機器を取り外すことができるか。 | A | できる |  | ◎
[9 empty] | B | できない |  | △
4 | 必須 | 動作補助機能の異常による被介護者の身体の損傷・障害 |  |  | ➟ | 4-① | 動作補助機能を調整できるか。 |  | A | 動作補助機能の調整が可能 （コメント記入欄に、補助する力・速度がどれくらいの範囲で調整できるのか、どのようにして調整を行うのかを記入してください。） |  | ○
[9 empty] | B | 動作補助機能の調整が不可 |  | ×
5 | 必須 | 構造・形状・表面素材による損傷 |  |  | ➟ | 5-① | 人体に損傷を与える構造、形状、表面素材があるか。 |  | A | ない |  | ○
[9 empty] | B | ある |  | ×
6 | 必須 | 発熱、振動、感電、ショート、摩擦 |  |  | ➟ | 6-① | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分がないか。 |  | A | ない |  | ○
[9 empty] | B | ある （Bに該当する場合は、発熱、振動、感電、ショート、摩擦のうち、どれに該当するのかコメント記入欄に記入してください。） |  | ×
7 | 必須 | 機器が正常でない状態のまま使用してしまう危険 |  |  | ➟ | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)へ） |  | ○
[9 empty] | C | 仕組みがない |  | ×
[6 empty] | 7-①-1) |  | （加点項目） 異常を知らせる装置に代替となる手段・装置があるか。（異常を知らせる手段が2つ以上あるか） | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-2) |  | （加点項目） 異常状態の場合、第３者に知らせる仕組みがあるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-3) |  | （加点項目） 機器の状態についての表示は、使用者が視覚と聴覚の両方で感知できる方法となっているか。 | A | なっている |  | ◎
[9 empty] | B | なっていない |  | △
8 | 必須 | 機器の保清、清拭が困難であることによるリスク |  |  | ➟ | 8-① | 使用者や介護者が容易に除菌することができるか、また、汚れを容易に取り除くことができるか。 |  | A | 容易に除菌でき、汚れも容易に取り除くことができる |  | ○
[9 empty] | B | 除菌や汚れを取り除くことが難しい |  | ×
10 |  | 電磁波による影響 |  |  | ➟ | 10-① | ペースメーカー等に悪影響を及ぼすような電磁波が発生していないか、または、他からの電磁波により誤作動を起こさないか。 |  | A | 悪影響を及ぼす電磁波の発生、または電磁波による誤作動が容易に起きない |  | ◎
[9 empty] | B | 電磁波の発生、または電磁波による誤作動が起きる恐れがある （Bに該当する場合は10-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 10-①-1) |  | 電磁波の発生、電磁波による誤作動の恐れに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
20 |  | 機器の設置不安定による機器の破損や脱落による被害 |  |  | ➟ | 20-① | 機器が、ベッドや床面、浴槽などの対象物に対して安定して固定・設置されているか。 |  | A | 機器を安定して固定・設置ができる |  | ◎
[9 empty] | B | 機器を安定して固定・設置させることが困難 |  | △
29 |  | 座位不安定による被介護者の転落 |  |  | ➟ | 29-① | 座位安定を確保する為の座面の工夫や手すりなどの仕組みがあるか。 |  | A | 仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 仕組みがない （Bに該当する場合は29-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 29-①-1) |  | 座面の工夫や手すり等の仕組みがないことに対して対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
30 |  | 排泄物処理機構への身体や衣服などの巻き込み |  |  | ➟ | 30-① | 排泄物を処理する機構部分は、身体や衣服の巻き込みによる事故を防ぐ仕組みを持っているか。 |  | A | 身体や衣服が巻き込まれにくい機構、構造を有している |  | ◎
[9 empty] | B | 身体や衣服が巻き込まれやすい機構・構造になっている （Bに該当する場合は30-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 30-①-1) |  | 身体や衣服の巻き込みに対して対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
31 |  | 衛生上の問題 |  |  | ➟ | 31-① | ホースが外れたり、詰まってしまうこと等により、排泄物が漏洩しないか。 |  | A | 排泄物の漏洩を防ぐ装置・仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 排泄物の漏洩を防ぐ特別な装置・仕組みがない （Bに該当する場合は31-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 31-①-1) |  | 排泄物の漏洩した場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
32 |  | 機器自体が被介護者・介護者の動線を妨げることによる転倒 |  |  | ➟ | 32-① | 機器使用時に、設置された機器が、被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-①-1)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-①-2)へ） |  | △
[6 empty] | 32-①-1) |  | （加点項目） 移乗しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 32-①-2) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[5 empty] | ➟ | 32-② | 機器を使用していない時に、機器が被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-②-1)、-2)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-②-3)へ） |  | △
[6 empty] | 32-②-1) |  | （加点項目） 被介護者・介護者にとっての収納しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 32-②-2) |  | （加点項目） 被介護者・介護者が機器を容易に移動できるか。 | A | できる |  | ◎
[9 empty] | B | できない |  | △
[6 empty] | 32-②-3) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
33 |  | 移乗時の被介護者の転落リスク |  |  | ➟ | 33-① | 被介護者の移乗のために必要な位置に手すりがあるか。 |  | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない （Bに該当する場合は33-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 33-①-1) |  | 移乗時の転落リスクに対して、手すりの設置の代わりとなる対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
34 |  | 機器の仕様（重量）に起因した介護者の筋骨格系障害（腰痛等）の発生 |  |  | ➟ | 34-① | 機器が重すぎて介護者が容易に移動させることができないことにより、筋骨格系障害（腰痛等）が発生しないか。 |  | A | ない |  | ◎
[9 empty] | B | ある （Bに該当する場合は34-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 34-①-1) |  | 筋骨格系障害（腰痛等）の発生に対する対応策があるか。 （例） 重量があったとしても移動させやすい仕組み | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
必須項目のうち評価を満足した項目数
必須項目以外で評価を満足した項目数
・自由記入欄