## 【製造者用】チェックシート表紙(非装着型)
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表
チェックシート
「移乗介助（非装着型）」機器 チェック項目
※機械的安全に関しては、製造者が対象規格の第三者試験データを提示できる事が前提です。
＜ 「ロボット技術の介護利用における重点分野」の定義 （移乗介助（非装着型）） ＞
（定義）
| ➢ | 移乗開始から終了まで、介助者まで一人で使用することができる。
| ➢ | ベッドと車いすの間の移乗に用いることができる。（※ベッドと車いすの間の移乗における使い勝手は、ステージゲート審査での評価対象となる点に留意すること。）
| ➢ | 要介護者を移乗させる際、介助者の力の全部又は一部のパワーアシストを行うこと。
| ➢ | 機器据付けのための土台設置工事等の住宅等への据付け工事を伴わない。
| ➢ | つり下げ式移動用リフトは除く。
＜評価シートの記入手順＞
① チェックシート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。「想定される使用環境」欄には、機器の使用環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。また、使用者に対してどのような講習などを実施するのか想定しているものを選択してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、＜評価表＞を使用して機器を評価します。
③ ＜評価表＞には「安全検証項目」、「リスクに対するチェック項目」（チェック項目）が記載されています。安全検証項目に記載されているリスクに関して、チェック項目に記載されている事項を満たしているかどうか、機器を確認してください。
※ 安全検証項目には番号が付いています。全体で４１項目ある安全検証項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「安全検証項目の番号－チェック項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加のチェック項目ですので、直前のチェック項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 安全検証項目・チェック項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、安全検証項目欄の左側に「必須」と表示され、チェック項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各チェック項目には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ チェック項目が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。
⑤ 全てのチェック項目の評価が終わりましたら、「判定」欄にある選択肢のチェック（✔）をもとに、評価を満足（○または◎）した項目数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「必須項目以外で評価を満足した項目数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
※ この評価シートは、実際の介護動作や生活状況の中で安全性を評価するものです。機器としては可能であっても実介護動作の中では困難なことについては、達成できていないと評価してください。 ※ 評価シートに記載されていない事項であっても、機器使用者や高齢者へのリスクとして検証が必要と思われる点が評価作業中に出てきましたら、評価事項変更のための御意見を頂戴しますので、担当者にお伝えください。
ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器をチェックするために
機器を開発するにあたって、明確なチェック項目による評価を行わなければ、導入後の問題点や、ニーズと機器との相違によって、機器が有効利用されないままになってしまう可能性や、ヒューマンエラーなのかマシンエラーなのかを判断する事が難しい可能性があります。
チェックシートを機器の開発時の検討項目にすることのメリット
「ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器」導入側観点からの評価をできることによるメリット
  ●「求められる機器となる」
    ・少数派ではなく、多数派のニーズに対応する項目の検討ができる。
    ・新規開発時・次機種開発時に、使用者（導入側）が求める観点での検討ができる。

## 【製造者用】チェックシート_非装着型
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表 チェックシート（「移乗介助（非装着型）」機器）
＜評価に関する情報記入欄＞に、評価実施日、評価する機器の種類や名称、評価者の氏名や職種、機器を使用する環境等について記入してください。 その後、＜評価表＞にある「評価項目」について判定の目安に基づき評価を行ない、判定欄に✔を記入してください。 ※該当しない項目のチェック欄は記入不要です。
＜評価に関する情報記入欄＞
チェック実施日（または期間）
| チェック対象の機器 |  |  | 種類 |  | 移乗介助（非装着型） |  |  | 機器名・型番
| チェック実施者 |  |  | 氏名
職種
実務経験
| 想定される使用環境 |  |  | 誰に |  | （身体状況など分かるように記入してください。 例：介助があれば立位可能、端座位からの移乗することができる）
|  |  |  | どこで |  | （使用される場所、時間などを記入してください。）
|  |  |  | 使用者に行う 訓練や講習 |  | （該当するものに ○を付けてください）
[6 empty] | ・定期的に使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に直接、使用方法についての講習等を実施
[6 empty] | ・納品時に小売業者などを通じて使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に小売業者などを通じて使用上の注意点を説明
・使用者が取扱説明書で使用方法を確認
＜評価表＞
✔
番号 | 必須 | 安全検証項目 （利用者等に起こりえる危険） |  |  |  | 番号 | リスクに対するチェック項目 |  | 判定の目安 |  |  |  | 判定 （✔を記入してください） | コメント記入欄
1 | 必須 | 機器の使用者や対象者等が機器に適合しないことによる被害 |  |  | ➟ | 1-① | 機器に適合しない使用者・対象者を明示しているか。 |  | A | 機器に適合しない使用者・対象者を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 機器に適合しない使用者・対象者を明示していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 1-② | 使用に適していない場所・状況を明示しているか。 |  | A | 使用に適していない場所・状況を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 使用に適していない場所・状況を明示していない |  | ×
2 | 必須 | 誤操作による被害 |  |  | ➟ | 2-① | スイッチ等の操作方向から、操作によって起こる動作・変化を、使用者が容易に理解できるような配慮がなされているか。 |  | A | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致するようになっている |  | ○
[9 empty] | B | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 使用者にとって操作に必要なスイッチが他と識別しやすいか。 |  | A | 操作するスイッチが、他と識別しやすい |  | ○
[9 empty] | B | 操作するスイッチが、他と識別しにくい |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 不用意に操作することがない位置にスイッチ類が設置されているか。 |  | A | 不用意に操作することがない位置に設置されている （Aに該当する場合は2-③-1)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 不用意に操作してしまう可能性がある位置に設置されている |  | ×
[6 empty] | 2-③-1） |  | （加点項目） 使用者にとって実際の日常動作・介護動作に適した位置に、操作装置があるか。 | A | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がある |  | ◎
[9 empty] | B | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がない |  | △
[5 empty] | ➟ | 2-④ | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | A | 誤操作を知らせる仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 誤操作を知らせる仕組みが無い |  | △
3 | 必須 | 電源トラブル、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作などによる転倒・転落や、身体損傷・障害 |  |  | ➟ | 3-① | 目的とする動作中に突発的な事象が発生した場合に、安定したポジションで機器をロックできるか。 （突発的な事象の例）電源トラブル、機器の動作停止、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作 |  | A | 安定したポジションでロックできる （Aに該当する場合は3-①-1)へ） |  | ○
[9 empty] | B | ロックできない |  | ×
[6 empty] | 3-①-1) |  | （加点項目） ロックされた際に第３者が機器を取り外すことができるか。 | A | できる |  | ◎
[9 empty] | B | できない |  | △
4 | 必須 | 動作補助機能の異常による被介護者の身体の損傷・障害 |  |  | ➟ | 4-① | 動作補助機能を調整できるか。 |  | A | 動作補助機能の調整が可能 （コメント記入欄に、補助する力・速度がどれくらいの範囲で調整できるのか、どのようにして調整を行うのかを記入してください。） |  | ○
[9 empty] | B | 動作補助機能の調整が不可 |  | ×
5 | 必須 | 構造・形状・表面素材による損傷 |  |  | ➟ | 5-① | 人体に損傷を与える構造、形状、表面素材があるか。 |  | A | ない |  | ○
[9 empty] | B | ある |  | ×
6 | 必須 | 発熱、振動、感電、ショート、摩擦 |  |  | ➟ | 6-① | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分がないか。 |  | A | ない |  | ○
[9 empty] | B | ある （Bに該当する場合は、発熱、振動、感電、ショート、摩擦のうち、どれに該当するのかコメント記入欄に記入してください。） |  | ×
7 | 必須 | 機器が正常でない状態のまま使用してしまう危険 |  |  | ➟ | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)、-4)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)、-4)へ） |  | ○
[9 empty] | C | 仕組みがない |  | ×
[6 empty] | 7-①-1) |  | （加点項目） 異常を知らせる装置に代替となる手段・装置があるか。（異常を知らせる手段が2つ以上あるか） | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-2) |  | （加点項目） 異常状態の場合、第３者に知らせる仕組みがあるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-3) |  | （加点項目） 機器の状態についての表示は、使用者が視覚と聴覚の両方で感知できる方法となっているか。 | A | なっている |  | ◎
[9 empty] | B | なっていない |  | △
[6 empty] | 7-①-4) |  | （加点項目） 動作補助機能の力の大きさや速度が可視化されているか。 | A | 可視化されている |  | ◎
[9 empty] | B | 可視化されていない |  | △
8 | 必須 | 機器の保清、清拭が困難であることによるリスク |  |  | ➟ | 8-① | 使用者や介護者が容易に除菌することができるか、また、汚れを容易に取り除くことができるか。 |  | A | 容易に除菌でき、汚れも容易に取り除くことができる |  | ○
[9 empty] | B | 除菌や汚れを取り除くことが難しい |  | ×
10 |  | 電磁波による影響 |  |  | ➟ | 10-① | ペースメーカー等に悪影響を及ぼすような電磁波が発生していないか、または、他からの電磁波により誤作動を起こさないか。 |  | A | 悪影響を及ぼす電磁波の発生、または電磁波による誤作動が容易に起きない |  | ◎
[9 empty] | B | 電磁波の発生、または電磁波による誤作動が起きる恐れがある （Bに該当する場合は10-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 10-①-1) |  | 電磁波の発生、電磁波による誤作動の恐れに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
11 |  | 準備に時間がかかる |  |  | ➟ | 11-① | 準備にかかる時間はどのくらいか。 |  | A | 10分未満 （準備にかかる手順のステップ数が分かる場合はコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | 10分以上 |  | △
13 |  | 介護者の身体的負担（不自然な姿勢による腰痛、関節の負担） |  |  | ➟ | 13-① | 介助の際に介護者が不自然（特異）な姿勢（負担のかかる姿勢）を取らないで済むように、操作用装置の高さや角度などを適切に設定できるか。 |  | A | 適切な設定が可能 |  | ◎
[9 empty] | B | 適切な設定が不可 （Bに該当する場合は13-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 13-①-1) |  | 移乗介助時に、介護者が不自然な姿勢になることに対して、何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
15 |  | ロボット技術を使った移乗（座位で抱える、仰臥位で抱える）において、移乗を始める前の動作で被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わることによる、不良姿勢や苦痛 |  |  | ➟ | 15-① | 被介護者の身体状況や、仰臥位から長座位、長座位から端座位、端座位から立位、立位から移動（体位転換）などの一連の動作に応じて、介護者が動作補助機能を調整することが可能か。 |  | A | 調整可能 |  | ◎
[9 empty] | B | 調整不可 （Bに該当する場合は15-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 15-①-1) |  | 動作補助機能を介護者が調整できないことに対して、対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
16 |  | ロボット技術を使った移乗（座位で抱える、仰臥位で抱える）において、移乗動作中に被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わることによる、不良姿勢や苦痛 |  |  | ➟ | 16-① | 移乗動作中に、被介護者の身体や身体の一部に大きな力が加わらないか。 |  | A | 移乗動作中でも大きな力が加わらず、不良姿勢にならない |  | ◎
[9 empty] | B | 移乗動作中に苦痛を与えるような大きな力が加わり不良姿勢になる場合がある （Bに該当する場合は16-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 16-①-1) |  | 移乗中に大きな力が加わったり、不良姿勢となることに対して、何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[5 empty] | ➟ | 16-② | 移乗中に大きな力が加わったり不良姿勢になることが無いように、適切に体を支えるための位置・向き・サイズの目安を表示しているか。 |  | A | 表示している |  | ◎
[9 empty] | B | 表示していない |  | △
17 |  | 機器に被介護者の身体を安定させることができないことによる転倒・転落 |  |  | ➟ | 17-① | 被介護者が転落や落下しないように、身体を安定させる仕組みはあるか。 |  | A | 仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 仕組みがない （Bに該当する場合は17-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 17-①-1) |  | 身体を安定させる仕組みが無いことに対して、何らかの転落・落下防止策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
18 |  | 被介護者への機器の装着や、移乗動作の際の接触による皮膚障害 |  |  | ➟ | 18-① | 機器を被介護者の身体下に滑り込ませる際に、身体の一部を巻き込まないか。 |  | A | 身体を巻き込まない |  | ◎
[9 empty] | B | 身体または身体の一部を巻き込む恐れがある （Bに該当する場合は18-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 18-①-1) |  | 被介護者の身体の巻き込みに対して何らかの対策が用意されているか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[5 empty] | ➟ | 18-② | 使用環境の違いによる摩擦等の変化について、取扱説明書等で注意点の表示を行っているか。 （例） 浴室内で使用すると、スリングシート部分が濡れて摩擦が大きくなり、皮膚が擦れやすい |  | A | 表示されている、または、使用環境による変化がない |  | ◎
[9 empty] | B | 表示されていない |  | △
19 |  | 移乗動作中に、被介護者へ手が届かない位置まで介護者が離れることによる弊害 |  |  | ➟ | 19-① | 機器を操作している介護者が、被介護者に手が届かない位置まで離れることがないか。 |  | A | 機器操作中も、介護者は被介護者に手が届く位置にいる |  | ◎
[9 empty] | B | 機器操作中、介護者は被介護者に手が届かない位置まで離れることがある |  | △
20 |  | 機器の設置不安定による機器の破損や脱落による被害 |  |  | ➟ | 20-① | 機器が、ベッドや床面、浴槽などの対象物に対して安定して固定・設置されているか。 |  | A | 機器を安定して固定・設置ができる |  | ◎
[9 empty] | B | 機器を安定して固定・設置させることが困難 |  | △
21 |  | 機器の静止時における安定性不足による機器の転倒 |  |  | ➟ | 21-① | 機器の持ち手は使用者にとって握りやすい形状か。（握力の小さい老人、リウマチの方にも適しているか） |  | A | 想定上の使用者にとって、握りやすい形状である |  | ◎
[9 empty] | B | 想定上の使用者にとって、握るために大きな握力が必要となったり、体を支えにくい形状である （Bに該当する場合は21-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 21-①-1) |  | 持ち手（グリップ・ハンドル）部分の交換で対応可能か。 | A | 対応できる （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | 対応できない |  | △
[5 empty] | ➟ | 21-② | 停止時の機器が安定して静止しているか。（安定した静止、重心バランス） |  | A | 安定しており、静止することができる |  | ◎
[9 empty] | B | 安定せず、ぐらつきがある |  | △
[5 empty] | ➟ | 21-③ | 静止時に、使用者等の荷重を考慮して、機器が安全に体幹を保持できているか。 |  | A | 可能 |  | ◎
[9 empty] | B | 不可 |  | △
39 |  | 機器を適切な位置・向きにセッティングできないことによる、無理な移乗とそれによる転倒・転落など |  |  | ➟ | 39-① | 機器に被介護者を載せた状態で、介護者が容易に移乗等に適した位置・向きへ機器をセッティングすることができるか。 |  | A | 容易にできる |  | ◎
[9 empty] | B | 容易ではない |  | △
必須項目のうち評価を満足した項目数
必須項目以外で評価を満足した項目数
・自由記入欄