## 【製造者用】チェックシート表紙(在宅介護見守り)
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表
チェックシート
「在宅介護見守り」機器 チェック項目
※機械的安全に関しては、製造者が対象規格の第三者試験データを提示できる事が前提です。
＜ 「ロボット技術の介護利用における重点分野」の定義 （在宅介護見守り） ＞
（定義）
| ➢ | 複数の部屋を同時に見守ることが可能。
| ➢ | 浴室での見守りが可能。
| ➢ | 暗所でも使用できる。
| ➢ | 要介護者が自発的に助けを求める行動（ボタンを押す、声を出す等）から得る情報だけに依存しない。
| ➢ | 要介護者が端末を持ち歩く又は身に付けることを必須としない。
| ➢ | 要介護者が転倒したことを検知し、介護従事者へ通報できる。
| ➢ | 要介護者の生活や体調の変化に関する指標を、開発者が少なくとも1つ設定・検知し、介護従事者へ情報共有できる。
| ➢ | 認知症の方の見守りプラットフォームとして、機能の拡張又は他の機器・ソフトウェアと接続ができる。
＜評価シートの記入手順＞
① チェックシート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。「想定される使用環境」欄には、機器の使用環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。また、使用者に対してどのような講習などを実施するのか想定しているものを選択してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、＜評価表＞を使用して機器を評価します。
③ ＜評価表＞には「安全検証項目」、「リスクに対するチェック項目」（チェック項目）が記載されています。安全検証項目に記載されているリスクに関して、チェック項目に記載されている事項を満たしているかどうか、機器を確認してください。
※ 安全検証項目には番号が付いています。全体で４１項目ある安全検証項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「安全検証項目の番号－チェック項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加のチェック項目ですので、直前のチェック項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 安全検証項目・チェック項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、安全検証項目欄の左側に「必須」と表示され、チェック項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各チェック項目には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ チェック項目が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。
⑤ 全てのチェック項目の評価が終わりましたら、「判定」欄にある選択肢のチェック（✔）をもとに、評価を満足（○または◎）した項目数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「必須項目以外で評価を満足した項目数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
※ この評価シートは、実際の介護動作や生活状況の中で安全性を評価するものです。機器としては可能であっても実介護動作の中では困難なことについては、達成できていないと評価してください。 ※ 評価シートに記載されていない事項であっても、機器使用者や高齢者へのリスクとして検証が必要と思われる点が評価作業中に出てきましたら、評価事項変更のための御意見を頂戴しますので、担当者にお伝えください。
ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器をチェックするために
機器を開発するにあたって、明確なチェック項目による評価を行わなければ、導入後の問題点や、ニーズと機器との相違によって、機器が有効利用されないままになってしまう可能性や、ヒューマンエラーなのかマシンエラーなのかを判断する事が難しい可能性があります。
チェックシートを機器の開発時の検討項目にすることのメリット
「ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器」導入側観点からの評価ができることによるメリット
  ●「求められる機器となる」
    ・少数派ではなく、多数派のニーズに対応する項目の検討ができる。
    ・新規開発時・次機種開発時に、使用者（導入側）が求める観点での検討ができる。

## 【製造者用】チェックシート_在宅介護見守り
臨床・生活場面における使用に向けた開発指針を示すための評価表 チェックシート（「在宅介護見守り」機器）
＜評価に関する情報記入欄＞に、評価実施日、評価する機器の種類や名称、評価者の氏名や職種、機器を使用する環境等について記入してください。 その後、＜評価表＞にある「評価項目」について判定の目安に基づき評価を行ない、判定欄に✔を記入してください。 ※該当しない項目のチェック欄は記入不要です。
＜評価に関する情報記入欄＞
チェック実施日（または期間）
| チェック対象の機器 |  |  | 種類 |  | 在宅介護見守り |  |  | 機器名・型番
| チェック実施者 |  |  | 氏名
職種
実務経験
| 想定される使用環境 |  |  | 誰に |  | （身体状況など分かるように記入してください。 例：介助があれば立位可能、端座位からの移乗することができる）
|  |  |  | どこで |  | （使用される場所、時間などを記入してください。）
|  |  |  | 使用者に行う 訓練や講習 |  | （該当するものに ○を付けてください）
[6 empty] | ・定期的に使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に直接、使用方法についての講習等を実施
[6 empty] | ・納品時に小売業者などを通じて使用方法についての講習等を実施 |  |  |  |  | ・納品時に小売業者などを通じて使用上の注意点を説明
・使用者が取扱説明書で使用方法を確認
＜評価表＞
✔
番号 | 必須 | 安全検証項目 （利用者等に起こりえる危険） |  |  |  | 番号 | リスクに対するチェック項目 |  | 判定の目安 |  |  |  | 判定 （✔を記入してください） | コメント記入欄
1 | 必須 | 機器の使用者や対象者等が機器に適合しないことによる被害 |  |  | ➟ | 1-① | 機器に適合しない使用者・対象者を明示しているか。 |  | A | 機器に適合しない使用者・対象者を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 機器に適合しない使用者・対象者を明示していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 1-② | 使用に適していない場所・状況を明示しているか。 |  | A | 使用に適していない場所・状況を明示している |  | ○
[9 empty] | B | 使用に適していない場所・状況を明示していない |  | ×
2 | 必須 | 誤操作による被害 |  |  | ➟ | 2-① | スイッチ等の操作方向から、操作によって起こる動作・変化を、使用者が容易に理解できるような配慮がなされているか。 |  | A | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致するようになっている |  | ○
[9 empty] | B | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致していない |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 使用者にとって操作に必要なスイッチが他と識別しやすいか。 |  | A | 操作するスイッチが、他と識別しやすい |  | ○
[9 empty] | B | 操作するスイッチが、他と識別しにくい |  | ×
[5 empty] | ➟ | 2-③ | 不用意に操作することがない位置にスイッチ類が設置されているか。 |  | A | 不用意に操作することがない位置に設置されている （Aに該当する場合は2-③-1)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 不用意に操作してしまう可能性がある位置に設置されている |  | ×
[6 empty] | 2-③-1） |  | （加点項目） 使用者にとって実際の日常動作・介護動作に適した位置に、操作装置があるか。 | A | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がある |  | ◎
[9 empty] | B | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がない |  | △
[5 empty] | ➟ | 2-④ | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 | A | 誤操作を知らせる仕組みがある |  | ◎
[9 empty] | B | 誤操作を知らせる仕組みが無い |  | △
6 | 必須 | 発熱、振動、感電、ショート、摩擦 |  |  | ➟ | 6-① | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分がないか。 |  | A | ない |  | ○
[9 empty] | B | ある （Bに該当する場合は、発熱、振動、感電、ショート、摩擦のうち、どれに該当するのかコメント記入欄に記入してください。） |  | ×
7 | 必須 | 機器が正常でない状態のまま使用してしまう危険 |  |  | ➟ | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)へ） |  | ○
[9 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)へ） |  | ○
[9 empty] | C | 仕組みがない |  | ×
[6 empty] | 7-①-1) |  | （加点項目） 異常を知らせる装置に代替となる手段・装置があるか。（異常を知らせる手段が2つ以上あるか） | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-2) |  | （加点項目） 異常状態の場合、第３者に知らせる仕組みがあるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 7-①-3) |  | （加点項目） 機器の状態についての表示は、使用者が視覚と聴覚の両方で感知できる方法となっているか。 | A | なっている |  | ◎
[9 empty] | B | なっていない |  | △
10 |  | 電磁波による影響 |  |  | ➟ | 10-① | ペースメーカー等に悪影響を及ぼすような電磁波が発生していないか、または、他からの電磁波により誤作動を起こさないか。 |  | A | 悪影響を及ぼす電磁波の発生、または電磁波による誤作動が容易に起きない |  | ◎
[9 empty] | B | 電磁波の発生、または電磁波による誤作動が起きる恐れがある （Bに該当する場合は10-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 10-①-1) |  | 電磁波の発生、電磁波による誤作動の恐れに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
11 |  | 準備に時間がかかる |  |  | ➟ | 11-① | 準備にかかる時間はどのくらいか。 |  | A | 10分未満 （準備にかかる手順のステップ数が分かる場合はコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | 10分以上 |  | △
32 |  | 機器自体が被介護者・介護者の動線を妨げることによる転倒 |  |  | ➟ | 32-① | 機器使用時に、設置された機器が、被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-①-1)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-①-2)へ） |  | △
[6 empty] | 32-①-1) |  | （加点項目） 移乗しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 32-①-2) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[5 empty] | ➟ | 32-② | 機器を使用していない時に、機器が被介護者・介護者の動線に干渉しないか。 |  | A | 動線に干渉しない （Aに該当する場合は32-②-1)、-2)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 動線に干渉する場合がある （Bに該当する場合は32-②-3)へ） |  | △
[6 empty] | 32-②-1) |  | （加点項目） 被介護者・介護者にとっての収納しやすさに配慮した機能等があるか。 | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[6 empty] | 32-②-2) |  | （加点項目） 被介護者・介護者が機器を容易に移動できるか。 | A | できる |  | ◎
[9 empty] | B | できない |  | △
[6 empty] | 32-②-3) |  | 動線に干渉する場合の対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
35 |  | 被介護者によるセンサー等の誤飲 |  |  | ➟ | 37-① | 被介護者の誤飲に対する構造上の対策があるか。 |  | A | 誤飲を防ぐ構造もしくは誤飲しにくい構造である |  | ◎
[9 empty] | B | 容易に分解・取り外しができる等、誤飲しやすい構造である （Bに該当する場合は35-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 37-①-1) |  | 誤飲に関して、構造以外で何らかの対策が用意されているか。 （例） 被介護者の手の届かない位置へ設置する | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
36 |  | コード類が体に巻きつくことによるケガや窒息 |  |  | ➟ | 38-① | 被介護者への巻き付きや窒息の原因となる機器の構造はないか。 |  | A | コードなど、巻き付きや窒息の原因となる構造がない |  | ◎
[9 empty] | B | コードなど、巻き付きや窒息の原因となる構造がある （Bに該当する場合は36-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 38-①-1) |  | 巻き付きや窒息の原因となる構造に関して、何らかの対策が用意されているか。 （例） 設置時にコード類を壁面に固定する | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
37 |  | 危険度に関する情報不足による、通報への対応遅延とそれによる被介護者の危険状態 |  |  | ➟ | 39-① | 機器からの警告に、危険度に応じたレベルが設定されているか。 （例） 浴槽内で溺れている状態など |  | A | 設定されている （Aに該当する場合は37-①-1)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 設定されていない |  | △
[6 empty] | 39-①-1) |  | （加点項目） 介護者が警告レベルを設定することが可能であり、必要に応じて設定を変更・選択できるか。 | A | 可能 |  | ◎
[9 empty] | B | 不可 |  | △
[5 empty] | ➟ | 39-② | 各警告レベルが意味する被介護者の状態・危険度について、介護者が理解できるように表示されているか。 |  | A | 表示している |  | ◎
[9 empty] | B | 表示していない |  | △
38 |  | 見守り支援機器から介護者への連絡機能が無いことによる通報の遅延と、それによる被介護者の危険状態 |  |  | ➟ | 38-① | 見守り支援機器とスマホ・タブレットへの接続が可能で、それらの機器へ通報することができるか。 |  | A | 可能 （Aに該当する場合は38-①-1)へ） |  | ◎
[9 empty] | B | 不可 |  | △
[6 empty] | 38-①-1) |  | （加点項目） 被介護者が危険状態に陥った時に、自ら通報することができるか。 | A | 可能 |  | ◎
[9 empty] | B | 不可 |  | △
40 |  | プライバシー情報の漏えい（機器で取得した被介護者の情報の漏えい） |  |  | ➟ | 40-① | 介護者には個人を特定できる情報等の取得について被介護者へ説明する必要があることを、取扱説明書等に記載しているか。 |  | A | 記載している |  | ◎
[9 empty] | B | 記載していない |  | △
[5 empty] | ➟ | 40-② | 暗号化や、個人情報を含まない情報への変換等、個人情報に対する配慮がされているか。 |  | A | 配慮がなされている |  | ◎
[9 empty] | B | 配慮がされていない （Bに該当する場合は40-②-1)へ） |  | △
[6 empty] | 40-②-1) |  | 個人情報の漏えいに対する対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
41 |  | カメラ監視による被介護者のプライバシーの侵害（精神的不快感） |  |  | ➟ | 41-① | 映像・音声など、見守りの中で情報を取得することにより、被介護者のプライバシーの侵害を引き起こさないか。 |  | A | 侵害のおそれがない |  | ◎
[9 empty] | B | 侵害のおそれがある （Bに該当する場合は41-①-1)へ） |  | △
[6 empty] | 41-①-1) |  | 対応策があるか。 | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
[5 empty] | ➟ | 41-② | カメラで見られていることによる圧迫感を、被介護者に与えないような仕組みがあるか。 |  | A | ある |  | ◎
[9 empty] | B | ない |  | △
必須項目のうち評価を満足した項目数
必須項目以外で評価を満足した項目数
・自由記入欄