## 【使用者用】評価シート表紙(装着型)
臨床・生活場面における安全に使用するための指標
評価シート
「移乗介助（装着型）」機器 評価項目
※機械的安全に関しては、製造者が対象規格の第三者試験データを提示できる事が前提です。
＜ 「ロボット技術の介護利用における重点分野」の定義 （移乗介助（装着型）） ＞
（定義）
| ➢ | 介助者が装着して用い、移乗介助の際の腰の負担を軽減する。
| ➢ | 介助者が一人で着脱可能であること。
| ➢ | ベッド、車いす、便器の間の移乗に用いることができる。
| ➢ | つり下げ式移動用リフトは除く。
＜評価シートの記入手順＞
① 評価シート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。評価者が複数の場合は、「評価者 氏名」「評価者 職種」「評価者 実務経験」欄に各評価者の情報を記入してください。「使用する環境」欄には、機器を使用する環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、実際に機器の使用を行います。
③ ＜評価表＞に「評価項目」が記載されています。機器を使用しながら「評価項目」に記載されている事項を確認してください。
※ 評価項目には番号が付いています。全体で41項目ある評価項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「大分類の番号－評価項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加の評価項目ですので、直前の評価項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 評価項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、表の左端に「必須」と表示され、評価項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各「評価項目」には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ 「評価項目」が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。 ※ ＜評価表＞右端の列、「備考」欄に評価項目を満たさない場合のリスクを記載しています。該当する評価項目のチェックを行う目的が知りたい時はここを確認してください。
⑤ 全ての「評価項目」の評価が終わりましたら、「判定」欄にチェック（✔）にある選択肢の必須項目数・点数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「点数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 集計された「点数」を元に、基本評価（A～Eの5段階）を行います。Aは満点の８０％以上、Bは６０％以上８０％未満、Cは４０％以上６０％未満、Dは２０％以上４０％未満、Eは２０％未満とします。（Microsoft Excelの場合は自動的に基本評価が表示されます）
※ ロボット介護機器８分野の各評価シートの満点は以下のとおりです。 ・装着型移乗介助：１７点 ・非装着型移乗介助：２９点 ・屋外型移動支援：３５点 屋内型移動支援：２６点 ・排泄支援：２６点 ・施設介護型見守り：２９点 ・在宅介護型見守り：３１点 ・入浴支援：２６点
⑦ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
※ 機器に対する検証・評価ですので、使用者が自主的に行っている追加の安全対策等は評価に含めず、備考欄にご記入願います。 ※ この評価シートは、実際の介護動作や生活状況の中で安全性を評価するものです。機器としては可能であっても実介護動作の中では困難なことについては、達成できていないと評価してください。 ※ 評価シートに記載されていない事項であっても、機器使用者や高齢者へのリスクとして検証が必要と思われる点が評価作業中に出てきましたら、評価事項変更のための御意見を頂戴しますので、担当者にお伝えください。
ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器を評価するために
実際に使用(導入)するにあたって、明確なチェック項目による評価を行わなければ、導入後の問題点や、ニーズと機器との相違によって、機器を有効利用しないままになってしまう可能性や、ヒューマンエラーなのかマシンエラーなのかを判断する事が難しい可能性があります。
機器の導入検討時に、評価シートを使って評価するメリット
「ロボット技術を応用した福祉用具・介護機器」導入検討、または所有機器の評価をすることによるメリット
  ●「機器の有効利用を行う」
    ・求めるニーズに対して、機器使用時における最低限の確認項目を明確にできる。
    ・確認項目による評価を行う事で、使用する機器のメリット・デメリットを明確にする事ができる。
    ・導入後の未使用継続を防ぐ。
  ●「適切な使用を行う事で、ヒューマンエラーを防ぐ」
    ・機器の対象が明確になる。
    ・機器の使用方法の注意点が明確にできる。
  ●「適切な保守を行う事で、ヒューマンエラーを防ぐ」

## 【使用者用】評価シート_装着型
臨床・生活場面における安全に使用するための指標 評価シート （「移乗介助（装着型）」機器評価項目）
＜評価に関する情報記入欄＞に、評価実施日、評価する機器の種類や名称、評価者の氏名や職種、機器を使用する環境等について記入してください。 その後、＜評価表＞にある「評価項目」について判定の目安に基づき評価を行ない、判定欄に✔を記入してください。 ※該当しない項目のチェック欄は記入不要です。
＜評価に関する情報記入欄＞
評価実施日（または期間）
| 評価する機器 |  |  | 種類 | 移乗介助（装着型） |  |  | 機器名・型番
| 評価者 （※複数人による評価が望ましい） |  |  | 氏名
職種
実務経験
| 使用者としての適合 （該当するものに○を付けてください） |  |  | マニュアル類の保管 | 使用場所に常備 ・ 施設内で保管 ・ 特に保管方法を決めていない
|  |  |  | 使用者への 教育態勢 | 自主的に使用方法の研修等を実施 ・ メーカーによる講習を受講 ・ 機器に関する教育方法を定めていない
| 使用する環境 |  |  | 誰に | （身体状況など分かるように記入してください。 例：介助があれば立位可能、端座位からの移乗することができる）
|  |  |  | どこで | （使用される場所、時間などを記入してください。）
＜評価表＞
必須 | 番号 | 評価項目 |  |  |  | 判定の目安 |  | 点数 | 判定 （✔を記入してください） | コメント記入欄 | 備考
必須 | 1-① | 機器に適合しない使用者・対象者を明示しているか。 |  |  |  | A | 機器に適合しない使用者・対象者を明示している | 必須 |  |  | 機器の使用者・対象者や、機器が使用される環境が機器に適合しない場合、事故に繋がる恐れがあります。
[6 empty] | B | 機器に適合しない使用者・対象者を明示していない | ×
| 1-② | 使用に適していない場所・状況を明示しているか。 |  |  |  | A | 禁忌に当てはまる使用環境を明示している | 必須
[6 empty] | B | 禁忌に当てはまる使用環境を明示していない | ×
必須 | 2-① | スイッチ等の操作方向から、操作によって起こる動作・変化を、使用者が容易に理解できるような配慮がなされているか。 |  |  |  | A | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致するようになっている | 必須 |  |  | 誤操作を招きやすい機器を使用することは、誤動作による事故や作業効率の低下に繋がります。
[6 empty] | B | スイッチの操作方向・配置と、機器の動きが感覚的に一致していない | ×
| 2-② | 使用者にとって操作に必要なスイッチが他と識別しやすいか。 |  |  |  | A | 操作するスイッチが、他と識別しやすい | 必須
[6 empty] | B | 操作するスイッチが、他と識別しにくい | ×
| 2-③ | 不用意に操作することがない位置にスイッチ類が設置されているか。 |  |  |  | A | 不用意に操作することがない位置に設置されている （Aに該当する場合は2-④-1)へ） | 必須
[6 empty] | B | 不用意に操作してしまう可能性がある位置に設置されている | ×
| 2-③-1） |  | （加点項目） 使用者にとって実際の日常動作・介護動作に適した位置に、操作装置があるか。 |  |  | A | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がある | 1点
[6 empty] | B | 日常動作や介護動作の中で操作しやすい位置に操作装置がない | 0点
| 2-④ | （加点項目） 機器の使用者に誤操作を知らせる仕組みがあるか。 |  |  |  | A | 誤操作を知らせる仕組みがある | 1点
[6 empty] | B | 誤操作を知らせる仕組みが無い | 0点
必須 | 3-① | 目的とする動作中に突発的な事象が発生した場合に、安定したポジションで機器をロックできるか。 （突発的な事象の例）電源トラブル、機器の動作停止、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作 |  |  |  | A | 安定したポジションでロックできる （Aに該当する場合は3-①-1)へ） | 必須 |  |  | 電源トラブル、動作補助機能の異常、被介護者の予期せぬ動作などが起こった際に安定したポジション・姿勢で固定されない場合、転倒、転落やケガに繋がる恐れがあります。
[6 empty] | B | ロックできない | ×
| 3-①-1) |  | （加点項目） ロックされた際に第３者が機器を取り外すことができるか。 |  |  | A | できる | 1点
[6 empty] | B | できない | 0点
必須 | 4-① | 動作補助機能を調整できるか。 |  |  |  | A | 動作補助機能の調整が可能 （コメント記入欄に、補助する力・速度がどれくらいの範囲で調整できるのか、どのようにして調整を行うのかを記入してください。） | 必須 |  |  | 人力の補助として過剰な力を加えてしまうと、被介護者にケガを負わせる恐れがなります。 また、使用者が被介護者の場合、被介護者自らで調整を行えなければ、ケガの原因となります。
[6 empty] | B | 動作補助機能の調整が不可 | ×
必須 | 5-① | 人体に損傷を与える構造、形状、表面素材があるか。 |  |  |  | A | ない | 必須 |  |  | 機器の構造や形状、表面素材が不適切な物であった場合、事故に繋がる恐れがあります。
[6 empty] | B | ある | ×
必須 | 6-① | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分がないか。 |  |  |  | A | ない | 必須 |  |  | 人体が接触する部分に、発熱、振動、感電、ショート、摩擦を引き起こす部分があると、ケガに繋がります。
[6 empty] | B | ある （Bに該当する場合は、発熱、振動、感電、ショート、摩擦のうち、どれに該当するのかコメント記入欄に記入してください。） | ×
必須 | 7-① | 使用者に対して機器の状態を常に表示し、正常・異常の確認ができる仕組みがあるか。 （複数選択可） |  |  |  | A | 異常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Aに該当する場合は7-①-1)、-2)、-3)、-4)へ） | 必須 |  |  | 使用中の機器が、正常な状態か、異常な状態かを判別できない場合、不具合のある状態の機器を使用してしまい事故に繋がる恐れがあります。
[6 empty] | B | 正常状態であることを表示・通知する仕組みがある （Bに該当する場合は7-①-3)、-4)へ） | 必須
[6 empty] | C | 仕組みがない | ×
| 7-①-1) |  | （加点項目） 異常を知らせる装置に代替となる手段・装置があるか。（異常を知らせる手段が2つ以上あるか） |  |  | A | ある | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 7-①-2) |  | （加点項目） 異常状態の場合、第３者に知らせる仕組みがあるか。 |  |  | A | ある | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 7-①-3) |  | （加点項目） 機器の状態についての表示は、使用者が視覚と聴覚の両方で感知できる方法となっているか。 |  |  | A | なっている | 1点
[6 empty] | B | なっていない | 0点
| 7-①-4) |  | （加点項目） 動作補助機能の力の大きさや速度が可視化されているか。 |  |  | A | 可視化されている | 1点
[6 empty] | B | 可視化されていない | 0点
必須 | 8-① | 使用者や介護者が容易に除菌することができるか、また、汚れを容易に取り除くことができるか。 |  |  |  | A | 容易に除菌でき、汚れも容易に取り除くことができる | 必須 |  |  | 機器を使用するにあたり、日常の清拭や掃除が難しい構造の場合、臭いが発生したり、病気の感染に繋がる恐れがあります。
[6 empty] | B | 除菌や汚れを取り除くことが難しい | ×
| 9-① | 介護者の動きを拘束しないか。（介護者の意図する行動が自由にできるか） |  |  |  | A | 介護者の意図する行動が自由にできる | 1点 |  |  | 移乗の際に動作補助機能の力や速度が適切でなかった場合、介護者の意図する動作の妨げとなり、移乗する被介護者の脚を無理にひねってしまう恐れがあります。
[6 empty] | B | 介護者の動きを拘束してしまう （Bに該当する場合は9-①-1)へ） | 0点
| 9-①-1) |  | 対応策があるか。 |  |  | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 10-① | ペースメーカー等に悪影響を及ぼすような電磁波が発生していないか、または、他からの電磁波により誤作動を起こさないか。 |  |  |  | A | 悪影響を及ぼす電磁波の発生、または電磁波による誤作動が容易に起きない | 1点 |  |  | ペースメーカー等、他の機器を誤作動させる恐れがあります。また、他の機器からの電磁波により誤作動が生じるおそれがあります。
[6 empty] | B | 電磁波の発生、または電磁波による誤作動が起きる恐れがある （Bに該当する場合は10-①-1)へ） | 0点
| 10-①-1) |  | 電磁波の発生、電磁波による誤作動の恐れに対する対応策があるか。 |  |  | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 11-① | 準備にかかる時間はどのくらいか。 |  |  |  | A | 10分未満 （準備にかかる手順のステップ数が分かる場合はコメント記入欄に記入してください。） | 1点 |  |  | 機器を使用するにあたり、長時間の準備作業が必要となってしまう場合、他の活動に使う時間が減少してしまいます。
[6 empty] | B | 10分以上 | 0点
| 12-① | 装着型の機器が外れないように工夫されているか。 |  |  |  | A | 動作中でも外れない仕組みがある | 1点 |  |  | 装着型の機器が外れてしまった場合には、転倒や転落などの原因となります。
[6 empty] | B | 動作中に容易に外れないための仕組みがない （Bに該当する場合は12-①-1)へ） | 0点
| 12-①-1) |  | 使用中に装着型の機器が外れることに対する対応策があるか。 |  |  | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 13-① | 介助の際に介護者が不自然（特異）な姿勢（負担のかかる姿勢）を取らないで済むように、操作用装置の高さや角度などを適切に設定できるか。 |  |  |  | A | 適切な設定が可能 | 1点 |  |  | 操作用装置の高さや角度等を介護者や作業内容に合わせて調整することができない場合、介護者に不自然な姿勢を強いることになり、腰痛等の原因となります。
[6 empty] | B | 適切な設定が不可 （Bに該当する場合は13-①-1)へ） | 0点
| 13-①-1) |  | 移乗時に、介護者が不自然な姿勢になることに対して、何らかの対策が用意されているか。 |  |  | A | ある （Aに該当する場合は詳細をコメント記入欄に記入してください。） | 1点
[6 empty] | B | ない | 0点
| 14-① | 介護者の身体寸法に合わせて調整可能か。 |  |  |  | A | 調整可能 | 1点 |  |  | 介護者の身体寸法に合わない機器を使用した場合、無理な姿勢や関節への負担等の原因となります。
[6 empty] | B | 調整や変更ができない | 0点
必須項目のうち評価を満足した項目数
点数
基本評価（A ～ F）
・自由記入欄